МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПАЗАРДЖИК АД

гр. Пазарджик, ул. “Болнична” 15 , тел. 034/408603, факс 034/408766
ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Предмет на обществената поръчка:  “Доставка чрез наем на два броя апарати за хемодиализа, включително осигуряване на сервизното обслужване за  нуждите на НОДС към МБАЛ Пазарджик АД”. 
2. Срок за изпълнение на обществената поръчка: Наемодателят доставя два броя апарати за хемодиализа в срок не повече от 15 календарни дни от сключване на договора. Срокът на наема е 5 години / 60 месеца / от доставката и пускане в експлоатация на апаратите. След плащането на последната месечна наемна вноска апаратите стават собственост на Наемателя.
3. Количество: “Доставка чрез наем на два броя апарати за хемодиализа, включително осигуряване на сервизното обслужване за  нуждите на НОДС към МБАЛ Пазарджик АД”- 2 / два / броя , фабрично нови, неупотребявани, недемонстрационни, съгласно техническа спецификация на Наемателя
4. Участниците следва да представят:

- Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на участника, съгласно действащата нормативна база в страната, където участникът съответно производителят е регистриран,в случай , че участника е производител

- Участниците да са оторизирани от производителите на оферираната апаратура за дистрибуция и сервиз за съответната процедура, освен когато участника е производител

- Сертификат CE-mark /декларация за съответствие с Директива 93/42 ЕЕС за  апаратурата

- За предложеното оборудване участниците да могат да гарантират поддръжката и производството на части минимум 10 години след доставката им - Декларация.

- Да предоставят оригинални каталози от производителя на предлаганите апарати с маркирани / повдигнати / всички технически характеристики в пълно съответствие или по добро  от това посочено в Техническата спецификация на Наемателя.
- Да представят декларация, че апаратите са фабрично нови, неупотребявани, недемонстрационни.
5. Гаранционен срок на апаратурата: Не по-малко от 24 месеца от доставката- декларация. 
6. Цената : Прогнозната стойност на поръчката / до  50 000 лв./ е сбор от равни месечни наемни вноски за два апарата за пет години без ДДС и  следва да  включва всички разходи, направени от участника до предаването на стоката в НОДС на НАЕМАТЕЛЯ, монтажа и пуска в експлоатация, обучение на персонала на НАЕМАТЕЛЯ за работа със стоката, пълно сервизно обслужване по време на гаранционния срок.
7. Начин на плащане : 60 / шестдесет / равни месечни вноски . НАЕМАТЕЛЯТ заплаща месечната наемна  цена в срок до ……. (…………………) дни след 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнася наемът на апаратите и представяне от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ на данъчна фактура.
8. Договорът за доставка чрез се сключва в български лева, като се посочва крайната месечна наемна цена с начислен ДДС и включени всички разходи до наемателя
9. Офертата да е представена в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. Офертата се представя от кандидата или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес : „МБАЛ Пазарджик” АД , гр. Пазарджик, ул. Болнична 15 , Деловодство
Офертата  трябва да съдържа най-малко:

- данни за лицето, което прави предложението;

- предложение за изпълнение на изискванията на наемателя посочени в поканата

-  ценово предложение;
Срок за подаване на оферти –  27,05,2013- 15,00 ч 
10. Техническа спецификация
1. Отворена система за диализни консумативи. Възможност за работа с консумативи (кръвни линии, диализатори, диализни концентрати /сухи и течни/ на различни производители, включително и български);

2. Цветен плосък екран със сензорно управление;

3. Задаване на настройки и параметри на лечението чрез докосване на екрана;

4. Ацетатна и бикарбонатна диализа;

5. Държач за патрон със сух бикарбонат с възможност за работа с консуматив /картриджи/ на различни производители;

6. Възможност за провеждане на диализно лечение “single needle” и “double needle”;

7. Волуметричен контрол на ултрафилтрацията и секвенционална ултрафилтрация (Бергстрьом);

8. Индивидуално програмируеми в неограничен брой комбинации профили за проводимост (обща), бикарбонатна проводимост, диализатен поток, температура на диализатния поток, ултрафилтрация и хепарин;

9. Вградена алармена система, кръвен детектор, въздушен детектор;

10. Регулиране на скоростта на диализатния поток от 300 до 800 мл/мин с индивидуални стъпки от 1 мл;

11. Възможност за настройване на работната температура в диапазон от +33 до +40◦С с индивидуални стъпки от 0.1◦С 

12. Измерване на хидравлично налягане преди входа на диализатора;

13. Изчисляване на уреен клирънс (kt/V) по време на диализата;

14. Хепаринова помпа за спринцовки от 10 до 30 мл (болус функция), програмируемо вливане;

15. Програмируеми режими за почистване и дезинфекция, за химическа, топлинна (над 85◦С) или комбинация от химическа/топлинна дезинфекция, седмично програмируемо разписание за дезинфекция, Запаметяване на последните 150 дезинфекции;

16. Аварийно електрозахранване (вградена батерия), гарантиращо работа минимум 20 минути в авариен режим;

17. Антибактериален филтър за диализатния разтвор;

18. Система за автоматично измерване на кръвно налягане на пациента чрез неинвазивен осцилометричен метод;

19. Система за съхранение на информацията за пациентите на флаш карта, разпознаваща всички индивидуални данни на пациентите, свързани с диализното лечение и възможност за прехвърляне на персонален компютър (запаметява данните за последните 50 терапии);

20. Онлайн хелп ,който осигурява възможност за обясняване на функцията на всяка една икона и функция на български език.

21. Режим стендбай, при който разхода на електроенергия се свежда до минимум ,а разхода на вода и концентрат до 0 мл/мин

22. Възможност за надграждане на апарата с допълнителни опции без ограничение в техния брой

23. Софтуер на български език, инструкции за употреба на български език;

